## 書式１ 自己評価結果
2024.03改訂
情報アクセシビリティ自己評価様式（書式１ 自己評価結果）
作成日： 2024年 11月 22日
製品画像
企業・団体名 | 株式会社QDレーザ |  |  | #VALUE!
ICT機器・サービス名称 | RETISSA ON HAND
型番 | QLEWS30
ICT機器・サービス概要 | 視力に影響されない網膜投影を手軽に利用できる手持ち型の視覚支援デバイス
問合せ先 | vid-sales@qdlaser.com
ウェブサイトURL | https://retissa.biz/retissa-onhand/
機能性能
配慮対象項目 |  | 評価結果 | 概要
視力なしでの使用（全盲） |  | 対応していない | 全盲者が使用することは困難である。（弱視、ロービジョン者のための視覚支援機器であり、全盲者の利用は想定していない。）
製品・サービスが視覚的な操作モードで提供される場合、視力を必要としない操作モードが用意されているか
限られた視力での使用（弱視、ロービジョン） |  | 部分的に対応している | 弱視、ロービジョン者のための視覚支援機器である。視覚以外での情報提示は限定的である。
製品・サービスが視覚的な操作モードで提供される場合、限られた視力で対応可能な操作モードが用意されているか
色知覚なしでの使用 |  | 部分的に対応している | 弱視、ロービジョン者の利用を想定しているため、一部の操作ボタンに色分けを採用している。情報公開が限定的である。
製品・サービスが視覚的な操作モードで提供される場合、色知覚を必要としない操作モードが用意されているか
聴力なしでの使用（全ろう） |  | 対応する必要がない | 視覚支援機器であり、聴覚的な操作モードは存在しない
製品・サービスが聴覚的な操作モードで提供される場合、聴力を必要としない操作モードが用意されているか
限られた聴力での使用（難聴） |  | 対応する必要がない | 視覚支援機器であり、聴覚的な操作モードは存在しない
製品・サービスが聴覚的な操作モードで行われる場合、強化された音声機能によって限られた聴力を補う操作モードが提供されているか
発話能力なしでの使用 |  | 対応する必要がない | 視覚支援機器であり、発話による操作モードは存在しない
製品・サービスが発話による操作モードで行われる場合、音声入力を必要としない操作モードが用意されているか
限られた器用さ又は力での使用 |  | 部分的に対応している | 操作部をグリップ周辺に集約しており、容易に操作が可能であるが、操作モードの切換等には対応していない。また情報公開が限定的である。
製品・サービスが手の動作を必要とする場合、細かい運動制御等を必要としない操作モード、または限られた力で対応可能な操作モードが用意されているか
限られた手の届く範囲での使用 |  | 部分的に対応している | 操作部はグリップ周辺に集約しており、容易に操作が可能であるが、情報提供が限定的である。
製品・サービスが手動による操作モードで提供される場合、手の届く範囲で対応可能な操作モードが用意されているか
光の点滅による影響の最小化（光感受性発作） |  | 部分的に対応している | 素早い明滅は採用していないが、情報公開が限定的である。
製品が視覚的な操作モードで提供される場合、光感受性発作を引き起こすリスクを最小化するような配慮がなされているか
配慮対象項目 |  | 評価結果 | 概要
プライバシー |  | 対応していない | プライバシーが守られる操作モードは用意していない。 被写体のプライバシー保護に配慮するとともに、写真撮影等が禁止されている場所でも利用できるよう、内蔵カメラの映像の保存や取り出しはできない仕様になっている。
製品・サービスがアクセシビリティ機能を提供する場合、アクセシビリティ機能を使用するにあたりプライバシーが守られる操作モードが用意されているか
サポート対応
配慮対象項目 |  | 評価結果 | 概要
ドキュメントとサポートサービス |  | 対応している | 視覚障がい者が読みやすい（高コントラスト、大きな文字）説明資料の準備や、音声付動画による利用解説を準備している他、電話による問い合わせを受けている
製品の取扱説明書や問合せ先が提供されているか。また、アクセシビリティに配慮したサポート（取扱説明書、電話や手話（筆記）窓口、FAX等）が提供されているか。
用いた技術基準 | JIS X 8341-4
試験方法
免責事項 | 本自己評価様式の記載内容は、評価実施時点における当社製品の情報アクセシビリティ対応状況を示すものです。記載内容は予告なく変更される場合があり、また、すべての利用環境や利用状況における動作を保証するものではありません。 本様式の記載内容は、利用者の皆様の製品選択の参考情報としてご活用いただくことを目的としており、記載された機能の完全性や有用性を保証するものではありません。実際の製品のご利用に際しては、事前に十分な検証をお願いいたします。 本様式の利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 技術基準（JIS X 8341-4）
様式作成時の技術基準（JIS X 8341シリーズ（JIS X 8341-4：電気通信機器）） | [12 empty] | ver.2(2021/02)
企業評価欄
章・項・節 | 項目名 | 規格内容 | 評価 | 備考 | 視力なしでの使用（全盲） | 限られた視力での使用（弱視） | 色知覚なしでの使用 | 聴力なしでの使用（全ろう） | 限られた聴力での使用（難聴） | 発話能力なしでの使用 | 限られた器用さ又は力での使用 | 限られた手の届く範囲での使用 | 光の点滅による影響の最小化（光感受性発作）
5 | 企画、開発及び設計における要件
5.1 | 企画、開発及び設計における基本的要件 | 企画，開発及び設計における基本的要件は，次による。 a） 事業管理者及び開発管理者は，電気通信機器を企画，開発及び設計するときには，電気通信アクセシビリティ方針を設けなければならない。また，その方針を開発者が遵守することを確認しなければならない。 b） 開発者は，電気通信アクセシビリティを確保し，向上させるために，この規格に規定する要件に配慮して，企画，開発及び設計しなければならない。 c） 開発者は，電気通信機器を新しく設計する場合には，可能な限り既存の規格を利用し，既存機器との互換性をもたせることが望ましい。 |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
5.2 | アクセシビリティ確保のためのアプローチ | 開発者は，電気通信アクセシビリティを確保するために，次のアプローチを取ることが望ましい。 a） 電気通信機器を，可能な限り，全ての利用者が，設定変更などの特別な準備をすることなく利用できるように設計する。 b) 電気通信機器を，個々の利用者のニーズに合わせて設定を変えられるように設計する。 c) a)及びb)が不可能又は不適切な場合，全ての利用者全体のニーズをカバーする一連の電気通信機器群又は幾つかの電気通信機器を，可能な限り提供する。 d) a)，b)及びc)では対応できない利用者のニーズを満たすために，支援技術との接続性を確保して，これらの利用者が自分のアクセシビリティ確保のための手段を創出する基礎を提供する（6.6 及び7.5 参照）。 |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
5.3 | 基本方針 | 開発者は，電気通信アクセシビリティを確保し，向上させるために，人間中心設計の概念を理解することが望ましい。電気通信アクセシビリティに対する人間中心設計の取組みは，次のように特徴付けられる。 a) 開発製品が対象とする利用者の要求内容を把握するために，高齢者・障害者等，支援者などを開発プロセスに参加させる。 b) 開発製品が対象とする利用者に使いやすいユーザインタフェースにするために，機能を，利用者の操作に任せるものと，電気通信機器及び電気通信サービスが受けもつものとに適切に切り分ける。 c) 設計及び評価を繰り返す。 d) 開発プロセスに多様な専門家を参加させる。 |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
5.4 | 開発プロセスに関する活動 | 開発者は，開発プロセスの計画に，電気通信アクセシビリティを確保するための方針を含めなければならない。5.4.1～5.4.4 に示す4 項目の開発プロセスに関する活動を，目標達成まで繰り返すことが望ましい。 |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
5.4.1 | 利用状況の把握及び明示 | 開発製品が対象とする利用者の利用状況の理解及び特定のために，次の活動を行う。 ・ 開発製品が対象とする利用者の，心身機能の特性を把握する。 ・ 開発製品が対象とする利用者の，電気通信機器の利用に関する知識，経験，要求などを把握する。 ・ 開発製品が対象とする利用者が電気通信機器を利用する場合の環境を把握する。 |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
5.4.2 | 利用者の要求事項の把握 | 開発製品が対象とする利用者の要求事項を把握するためには，次の活動を行う。 ・ 開発製品が対象とする利用者に合わせて，要求事項を特定する。 ・ 開発製品が対象とする利用者間の要求事項の優先順位を決定する。 ・ 関係する法律などが示す事項と要求事項の関連を把握する。 |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
5.4.3 | 設計による解決案の作成 | 設計による解決案を作成するために，次の活動を行う。 ・ この規格に記載の具体的な配慮要件，解決のための例及び注記，人間工学，認知工学などの既存知識を利用する。 ・ シミュレーション，モデル，モックアップなどを利用した解決策のプロトタイプを作成する。 |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | -
5.4.4 | 要求事項に対する評価 | 要求事項に対する設計の評価をするために，次の活動を行う。 ・ 対象とする利用者によるプロトタイプの評価を行う。 ・ 評価結果を元に必要に応じて各活動に戻り，対象とする利用者の要求事項を達成するまで，開発プロセスのサイクルを繰り返す。
6 | 操作及び利用に関する共通要件 |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
6.1 | 操作 | - | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
6.1.1 | 操作の完遂 | 電気通信機器の使用開始から使用終了までに必要な全ての操作は，可能な限り，容易に完了できなければならない。 | 〇 | 基本的には電源投入のみで利用できる | [5 empty] | ● | ● | ●
6.1.2 | 操作手順の容易性 | 電気通信機器は，利用者の認知過程及び行動特性を考慮して，可能な限り，容易な手順で操作できることが望ましい。 | 〇 | [6 empty] | ● | ● | ●
6.1.3 | 複数の感覚による確認 | 次の項目の利用者による確認は，複数の感覚によってできなければならない。 ・ 機器が使用可能な状態か ・ 通信回線が使用可能な状態か ・ 操作の結果 ・ 入力操作が意図されたものであったか ・ まもなく機器が使用できなくなること，また，もし可能ならばその理由。 これらの項目以外の状態の確認も，複数の感覚によってできることが望ましい。 | × | 複数の感覚による情報提示を行っていない | ● | ● |  | ● | ●
6.1.4 | 時間制限への対応 | 電気通信機器は，一定時間以内に利用者から入力を求める場合には，可能な限り，制限時間の調節ができることが望ましい。それができない場合は，時間制限がある旨を事前に通知することが望ましい。 | ー（対象外） | 一定時間以内に利用者から入力を求めることはない | [6 empty] | ●
6.1.5 | 誤操作の防止 | 電気通信機器は，利用者が誤操作しにくい配慮がされていなければならない。 | × | 拡大/縮小の操作に保持を要求しているのみ | ● | ● |  |  |  |  | ● | ●
6.1.6 | 誤操作の取消し | 電気通信機器は，可能な限り，利用者が誤操作を取消しでき，操作前の設定又は状態に戻れなければならない。 | × | 取消しではなく、再操作が必要 | ● | ● |  |  |  |  | ● | ●
6.1.7 | 操作の起点への復帰 | 電気通信機器は，利用者が操作の途中でも，簡単に操作の起点に戻ることができなければならない。 | × | 拡大のリセットを除き、再操作が必要 | ● | ● |  |  |  |  | ● | ●
6.1.8 | 異常時の操作 | 電気通信機器は，異常が発生した場合に，利用者自身によって可能な限り操作可能な状態に復帰できなければならない。 | 〇 | 電源の再投入によって復帰する | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ●
6.1.9 | 出力の調整 | 音響，振動，画面点滅などの出力は，利用者自身によって調節できなければならない。また，その出力の状態は，分かりやすく提示されることが望ましい。 | 〇 | 輝度やコントラストの調整が可能である | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ●
6.1.10 | エラーメッセージ | エラーメッセージ及びその対応方法は，明確で曖昧さがないことが望ましい。 | × | 電源ランプの表示パターンのみ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6.2 | 設置，接続及び設定 | 設置，接続及び設定に関する共通要件は，次による。 a) 包装容器の開閉及び包装容器からの取出しは，利用者自身によって容易にできることが望ましい。 | 〇 | 通常の手順 | [6 empty] | ●
|  | b) 電気通信機器の組立て及び取付け作業は，利用者自身によって容易にできることが望ましい。 | 〇 | 充電のための電源接続のみ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  | c) 電気通信機器は，設置が容易な構造で，コネクタの接続，ケーブルの配線などが，利用者自身によって誤りなく容易にできることが望ましい。 | 〇 | 通常の手順 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  | d) 電気通信機器は，操作中に設置位置から簡単に動いたり，転倒したりしないようにしなければならない。 | × | 持ち運びも意図しているため、容易に動き、転倒の可能性もある | [6 empty] | ●
|  | e) トレーなどの附属品，電池の取付け位置及び取付け方法は，分かりやすくなければならない。 | ー（対象外） | 附属品や電池の取り付けは不要 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  | f) 時刻，名前，電話番号などの情報の電気通信機器への登録作業は，利用者自身によって容易にできることが望ましい。 | ー（対象外） |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  | g) 通常の消耗品の交換作業は，利用者自身によって容易にできることが望ましい。 | ー（対象外） | 交換する消耗品はない | [6 empty] | ●
6.3 | 心身の安全性 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
6.3.1 | 安全性の確保 | 電気通信機器は，利用者が行う操作又は動作によって，利用者の安全及び健康に悪影響を与えてはならない。 | 〇 |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ●
6.3.2 | 電波，電磁ノイズなどへの配慮 | 電気通信機器が発生させる電波，電磁ノイズなどのレベルは，国内及び／又は国際的合意の範囲内に収めなければならない。 | 〇 | VCCIおよびFCCの基準に適合している |  |  |  | ● | ●
6.3.3 | 光過敏性発作への配慮 | 画像，光などの点滅は，光過敏性発作などを誘発させないように，点滅条件に配慮しなければならない［JIS X 8341-1:2010 の7.2.12 を参照］。 | 〇 | [9 empty] | ●
6.3.4 | アレルギーへの配慮 | 皮膚に常時接触する箇所には，アレルギーを引き起こす可能性のある材料を用いないことが望ましい。用いる場合は，利用者に材料に関する情報を開示しなければならない［JIS Z 8071:2017 の7.3 を参照］。 | 〇 | 生体適合に実績のある一般的な素材（ABS系やシリコーン）を採用している | ● | ● |  | ● | ●
6.3.5 | 過大な音響の回避 | 音響出力は，聴覚を損なうような音量になってはならない。 | ー（対象外） |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ●
6.4 | 情報セキュリティ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
6.4.1 | プライバシーの保護 | 私的又は秘密の性質をもつ情報を保護するため，安全かつアクセシビリティを確保した操作手順を提供しなければならない。この手順の中で秘密情報を入手する第三者は，その情報の秘密を守らなければならない。 | ー（対象外） | 私的又は秘密の性質をもつ情報は扱わない | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
6.4.2 | 生体個人認証に対する代替手段 | 指定された生体個人認証のデータを入力できない利用者には，代替手段を提供することが望ましい。 | ー（対象外） | 生体個人認証は行わない | ● | ● | [5 empty] | ●
6.5 | コンテンツ利用の権利 | 電気通信機器は，点字変換，法律で認められた録音などを，阻害してはならない。 | ー（対象外） |  | ● | ● |  | ● | ●
6.6 | 代替手段 | 代替手段に関する共通要件は，次による。 a) 支援技術を，可能な限り利用できなければならない。 | 〇 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | b) 利用者が支援技術を利用する場合，機器本体の機能（操作ボタン，キー及びスイッチを含む。）を併用できることが望ましい。 | 〇 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
6.7 | 機器個別の要件 | 固定電話機，携帯電話機，ファクシミリ及びテレビ電話機の四つについては，6.1～6.6 に加えて，機器個別に配慮すべき要件を，附属書B～附属書E に示す。 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
7 | 機器に関する共通要件 |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
7.1 | 入出力インタフェース | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
7.1.1 | 操作パネルのレイアウト | 操作パネル（タッチパネルを含む。）のレイアウトに関する共通要件は，次による。 a) 操作ボタン，キー，スイッチなどは，操作の論理性に加えて，利用者の認知過程，運動能力及び行動特性を考慮して，分かりやすく，操作しやすく，かつ，誤操作しにくいように配置しなければならない。 | 〇 | 配慮をしている | ● | ● |  |  |  |  | ● | ●
|  | b) 過度に長い行の表示及び過度に詳細な情報は，避けなければならない。 | 〇 | 過度に長い行の表示や過度に詳細な情報はない | ● | ●
|  | c) 画面内に表示されるメニューなどを選択又は操作する操作ボタン及びキーは，相互の関係を考慮して，分かりやすい位置に配置しなければならない。 | 〇 | 配置は考慮されている | ● | ●
|  | d) スイッチ，レバーなどの操作方向は，機器の動作方向又は表示画面のスクロール方向と一致していなければならない。 | 〇 | 一致している | [6 empty] | ● | ●
|  | e) 多数ある操作ボタンは，視覚及び触覚で識別しやすくしなければならない。 | 〇 | 識別可能である | ● | ●
7.1.2 | 操作ボタン，キー及びスイッチ | 操作ボタン，キー及びスイッチに関する共通要件は，次による。 a) 操作ボタン，キー及びスイッチは，可能な限り視覚とともに触覚でも識別しやすい大きさ及び形状としなければならない。 | 〇 | ボタンの形状等を変え触知可能としている | ● | ●
|  | b) 操作ボタン，キー及びスイッチは，操作しやすく，かつ，誤操作しにくい大きさ及び形状としなければならない。 | 〇 |  | ● | ● |  |  |  |  | ● | ●
|  | c) 次の場合，それらは，視覚及び触覚の両方で容易に識別できなければならない。 1) 同形状の操作ボタン，キー及びスイッチが多数ある場合。 2) 標準ポジションがある切替えスイッチの場合。 3) 操作の方向性を示す必要のある場合。 | 〇 |  | ● | ● |  | ● | ●
|  | d) 操作ボタン，キー及びスイッチを押したこと，又は切り替えたことは，触覚だけでなく，視覚及び聴覚で確認できなければならない。 | × | 聴覚での確認に対応していない | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ●
|  | e) 操作ボタン，キー及びスイッチの操作の結果は，視覚とともに聴覚で確認できなければならない。 | × |  | ● | ● |  | ● | ●
|  | f) 意図しない二度押しを防止する機能を提供することが望ましい。 | × | 二度押しを防止する機能はない | [6 empty] | ●
|  | g) キーを押し続けたときにキーリピートが生じる場合，その設定は，変更できることが望ましい。 | × | 変更できない | [6 empty] | ●
|  | h) 少ないキー操作で入力できる手段を提供することが望ましい。 | 〇 | [7 empty] | ● | ●
|  | i) 操作ボタン，キー及びスイッチは，可能な限り，義肢，マウススティックなどの自助具を使用して操作できなければならない。 | × | [7 empty] | ● | ●
|  | j) タッチパネルは，手の震え，不随意運動などのある利用者にも押しやすく，視力の低下した使用者にも可能な限り操作できるようにしなければならない。 | ー（対象外） | タッチパネルは採用していない |  | ● |  |  |  |  | ●
|  | k) タッチターゲットは，正確にタッチできるために十分な大きさ及び隙間がなければならない。 | ー（対象外） | タッチターゲットは採用していない |  | ● |  |  |  |  | ●
7.1.3 | 表示装置 | 表示装置に関する共通要件は，次による。 a) 視覚的に表現されている情報は，可能な限り見やすくしなければならない。 | 〇 | 網膜投影方式を採用している |  | ● | ●
|  | b) 操作に必要な情報は，利用者の色覚特性に依存しない方法で提示しなければならない。 | × | 操作ボタンの一部に色分けを用いている |  |  | ●
|  | c) 画面が見にくくなる画面反射は，可能な限り避けなければならない。 | 〇 | 表示装置の原理上画面反射は発生しない |  | ●
|  | d) 輝度及びコントラストは，可能な限り調整できなければならない。 | 〇 | 輝度およびコントラストを調整可能である |  | ● | ●
|  | e) 文字（記号を含む。）のサイズ，フォント，行間隔，文字間隔，配色などは，利用者が変更できることが望ましい。 | × | 変更できない |  | ●
|  | f) 視覚的に表現されている情報は，視覚以外の感覚によってもその情報を取得できることが望ましい。 | × | 視覚支援を意図しているため、視覚以外での情報提示を行っていない | ● | ●
|  | g) 基点（標準位置）は，視覚とともに聴覚でも確認できることが望ましい。 | × | 聴覚では確認できない | ● | ●
7.1.4 | 着信音 | 着信音に関する共通要件は，次による。 a) 着信音の音量及び周波数特性は，可能な限り，聴力が低下した利用者にも配慮して聞き取りやすくしなければならない。 | ー（対象外） | 着信音は存在しない |  |  |  |  | ●
|  | b) 音量の調節及びミュート（消音）ができなければならない。また，それらの設定のときには，音量レベルが視覚などでも確認できなければならない。 | ー（対象外） |  |  |  |  | ● | ●
|  | c) 音色，パターン，メロディなどが選択できることが望ましい。 | ー（対象外） |  | ● | ● |  |  | ●
|  | d) 着信音が伝える情報は，聴覚以外の感覚によっても，その情報を取得できなければならない。 | ー（対象外） |  |  |  |  | ● | ●
7.1.5 | 報知音及び音声ガイダンス | 報知音及び音声ガイダンスに関する共通要件は，次による。 a) 報知音には，可能な限り一貫性のあるパターン，聞き取りやすい音量及び周波数特性を用いなければならない。 | ー（対象外） | 報知音及び音声ガイダンスを使用していない | ● | ● |  |  | ●
|  | b) 音声ガイダンスは，分かりやすい言葉，聞き取りやすい話し方，及び利用者の思考に沿った順序で提示しなければならない。 | ー（対象外） |  | ● | ●
|  | c) 音量の調節及びミュート（消音）ができなければならない。また，その設定のときには，音量レベルを視覚などでも確認できなければならない。 | ー（対象外） |  | ● | ● |  | ● | ●
|  | d) 報知音の基本周波数及び周波数特性は，調節できることが望ましい。 | ー（対象外） | [5 empty] | ●
|  | e) 音声ガイダンスの再生速度は，調節できることが望ましい。 | ー（対象外） | [5 empty] | ●
|  | f) 音声ガイダンスは，聞き直せることが望ましい。 | ー（対象外） |  | ● | ● |  |  | ●
|  | g) 報知音が伝える情報は，聴覚以外の感覚によってもその情報を可能な限り取得できなければならない。 | ー（対象外） |  |  |  |  | ● | ●
|  | h) 音声ガイダンスが提示する情報は，視覚でも取得できなければならない。 | ー（対象外） |  |  |  |  | ● | ●
7.1.6 | 音声入出力装置 | 音声入出力装置に関する共通要件は，次による。 a) 受話音は，聴力が低下した利用者にも配慮して，可能な限り聞き取りやすくしなければならない。 | ー（対象外） | 音声入出力の機能を有しない |  |  |  |  | ●
|  | b) 受話音の音量は，可能な限り通話中に調整できなければならない。 | ー（対象外） | [5 empty] | ●
|  | c) 電気通信機器が複数の利用者によって利用されることを想定している場合，受話音の音量は，通話終了時に通常レベルに戻らなければならない。 | ー（対象外） | [5 empty] | ●
|  | d) 受話音を大きくできる場合は，音漏れを最小限にすることが望ましい。 | ー（対象外） | [5 empty] | ●
|  | e) 聴覚特性に応じた調節機能を提供することが望ましい。 | ー（対象外） | [5 empty] | ●
|  | f) 受話音に適切な側音（送話部で話した音声が，受話部を通して自分の耳で聞き取れる。）が入らなければならない。 | ー（対象外） | [5 empty] | ●
|  | g) 可能な限り，音声出力装置は，受話音を補聴器が内蔵する誘導コイルを通じて受聴できるように，適度な磁界を発生しなければならない。 | ー（対象外） | [5 empty] | ●
|  | h) 可能な限り，音声出力装置は，補聴器及び人工内耳の外部入力インタフェースに接続できなければならない。 | ー（対象外） | [5 empty] | ●
|  | i) 補聴器，人工内耳などに可能な限り雑音を発生させないように配慮しなければならない。 | ー（対象外） | [5 empty] | ●
|  | j) 送受話器を保持しなくても通話ができなければならない。 | ー（対象外） | [7 empty] | ● | ●
7.2 | 機器本体の形状及び構造 | 機器本体の形状及び構造に関する共通要件は，次による。 a) 保持しながら操作する機器本体又はその一部は，持ちやすい形状，材質，構造及び重量バランスでなければならない。 | 〇 | 保持するためのグリップ部があるデザインとなっている | [6 empty] | ● | ●
|  | b) 据置き形の機器は，多様な設置方法に対応できるような，形状，構造及び重量バランスであることが望ましい。 | 〇 | 据え置き時にも自立可能な設計としている | [6 empty] | ● | ●
|  | c) 左右いずれかの手だけで操作できる形状及び構造でなければならない。 | 〇 | 片手で利用できるよう設計されている | [6 empty] | ● | ●
|  | d) 操作部の向き及び位置は，視覚とともに触覚によっても分かりやすくなければならない。 | 〇 | グリップ部を握った際に操作部に容易に指が届き、かつ触知により区別可能な設計となっている | ● | ● |  |  |  |  | ● | ●
|  | e) 可動部の開閉方法は，分かりやすくなければならない。また，開閉できたことを視覚及び触覚で確認できることが望ましい。 | ー（対象外） | 開閉する可動部は存在しない | ● | ● |  |  |  |  | ● | ●
|  | f) 可動部は，過度な力を必要とせずに操作できなければならない。ただし，不用意に動いてはならない。 | ー（対象外） | [7 empty] | ●
7.3 | 外部接続部 | 外部接続部に関する共通要件は，次による。 a) 外部接続部の位置は，分かりやすくなければならない。 | 〇 |  | ● | ● |  |  |  |  | ●
|  | b) 複数ある外部接続部は，互いに識別しやすくなければならない。 | ー（対象外） |  | ● | ●
|  | c) 外部接続部は，正しい方向で差し込みやすく，不用意に抜けることのないようにしなければならない。 | × | 通常のUSB端子 | ● | ● |  |  |  |  | ●
7.4 | 無線による外部接続 | 無線による周辺機器との外部接続に関する共通要件は，次による。 a) 複数の感覚によって次の内容が確認できるようにしなければならない。 ・ 接続する機器に関する情報 ・ 機器と接続又は切断した情報 | ー（対象外） | 無線による接続は行わない | ● | ●
7.5 | 用語及び表記 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
7.5.1 | 一般的な用語及び表記の使用 | 機器への印刷表示及び刻印，表示装置の表示内容，並びに取扱説明書には，専門用語，外来語及び略語を多用せず，一般的に使用されている用語又は分かりやすい表現を用いなければならない。 | 〇 | 機器への表示補助シールは一般的な用語及び表記を使用している | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
7.5.2 | 印刷表示及び刻印 | 印刷表示及び刻印に関する共通要件は，次による。 a) 機器に印刷表示及び刻印する文字，図記号並びに説明図は，見やすくなければならない。 | 〇 |  | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  | b) 操作に関する情報の提示方法は，利用者の色覚特性に依存してはならない。 | × | 一部の操作ボタンに色分けを用いている |  |  | ●
|  | c) 印刷表示及び刻印は，対象とする操作部の近くに表示しなければならない。 | 〇 | 機器への表示補助シールは対象とする操作部の直近に貼る | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
|  | d) 印刷表示及び刻印する用語は，適切な長さで分かりやすく表現しなければならない。 | 〇 | 機器への印刷表示および刻印はわかりやすく表現している | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
7.5.3 | アイコン，図記号及び説明図の使用 | 利用者が理解しやすく一貫性のあるアイコン，図記号及び説明図を用いなければならない。 | 〇 | 一貫性のある表現としている | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
7.6 | インタフェース仕様の公開 | ハードウェア仕様及びソフトウェア仕様は，開示しなければならない。 | × | 開示していない | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ●
8 | サポートに関する要件 |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
8.1 | 取扱説明書 | 取扱説明書は，アクセシビリティを確保した形式で，提供しなければならない。 | × | 対応できていない（8.3.2項の資料で対応） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
8.2 | 電気通信アクセシビリティ情報の公開 | - | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
8.2.1 | 公開の対象 | 電気通信アクセシビリティに関する情報は，可能な限り公開されることが望ましい。 | × | 未公開である | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
8.2.2 | 公開の方法 | 電気通信アクセシビリティに関する情報は，アクセシビリティを確保した方法で公開しなければならない。 | × |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
8.3 | 教育 | - | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
8.3.1 | 流通経路への支援 | 電気通信アクセシビリティに関する情報は，販売店，情報サービス企業，支援者などへ可能な限り提供することが望ましい。 | 〇 | 製品の意図を広く伝えている。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
8.3.2 | 利用者への支援 | 利用者が教育を受ける場合，その教育は，アクセシビリティを確保した形式で提供しなければならない。 | 〇 | アクセシビリティに配慮した資料や音声案内を含む動画などを用意している。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
8.4 | サポート窓口 | サポート窓口に関する要件は，次による。 a) 利用者のニーズに合わせた多様な手段で，情報を提供しなければならない。また，可能な限り，障害のある利用者とコミュニケーションできなければならない。 | 〇 | 電話問い合わせに対応し、視覚障害当事者へのサポートを提供している。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | b) 利用者が使用できるかなどを確認するために，製品の試用ができることが望ましい。 | 〇 | レンタルやデモ機などを用意している | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●